|  | CLIENTE: Melquisedeque Isaque Benaia Bueno Pinto.; CNPJ / CPF: 079.900.876-18.; CEL: 31998509069.. CEP: 31730730.; ENDEREÇO: dos Salesianos.; Nº: 168.. BAIRRO: Planalto.; CIDADE: Belo Horizonte.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Dermografo.; MARCA: Biomaser.; MODELO: P90.. CURSO: Fixo.; N° DE SÉRIE: SN.; COR: Salmom.. ACESSÓRIO: Fonte, carregador, cabo de alimentaçã o P2/RCA.. GARANTIA: dia(s) 0.; DATA ENTRADA: 23/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Marcas de uso.. DEFEITO RELATADO: Cliente relata problema inicialmente na fonte.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviço laudo e orçamento; 1; 51,90; 51,90.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA: O dermógrafo foi testado com fonte da assistência, em razão do relato do cliente de que o aparelho desligava após um sinal sonoro. A caneta ligou, porém apresentou corrente de consumo extremamente elevada: inicialmente acima de 500 mA, estabilizando-se posteriormente entre 200 mA e 300 mA, o que ainda caracteriza consumo muito acima do esperado. Para o modelo P90, sem cartucho, o consumo típico situa-se entre 50 mA e 80 mA. A fonte foi testada inicialmente de forma isolada e, em seguida, com outros equipamentos. A tensão de saída manteve-se normal, sem ocorrência de desligamentos. Isso reforça que o problema não está na fonte, mas sim na caneta. ____________________________________________________________________________________________________________ 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Máquina com marcas de uso. 1.2 Presença de acúmulo de resíduos na região inferior, na conexão com o cartucho, na rosca do bico e na rosca do grip. ____________________________________________________________________________________________________________ 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS: 2.1 A máquina foi aberta e testada sem o came (curso). Identificou-se que o consumo permanecia extremamente elevado, evidenciando problema no motor. 2.2 O motor foi removido e examinado com microscópio trinocular. Foi identificado desgaste das escovas, com fragmentos fraturados e quebrados alojados entre as lâminas do comutador. Essa condição gera aumento significativo do consumo do motor, podendo, em alguns casos, ultrapassar 1 A, o que explica o desligamento da fonte pelo sistema de proteção. Observação: O modelo de motor da P90 é muito específico e não está disponível para aquisição no mercado com eixo de 1 mm — apenas com eixos de 1,5 mm e 2,0 mm. A instalação de um modelo fora da especificação implica alterações no projeto do equipamento, tanto no motor quanto na furação do came, podendo causar danos permanentes ao equipamento. ____________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSÂO: Conclui-se que o problema está na caneta, e não na fonte, conforme inicialmente suspeitado pelo cliente. Diante da indisponibilidade de motor com as especificações corretas para substituição, a manutenção do equipamento é, no momento, considerada inviável. ____________________________________________________________________________________________________________ 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp. Em caso de aprovação, o valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação, será cobrada taxa de R$ 8,90 por dia pela guarda do equipamento. 5.3 Orçamento válido por 15 dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 51,90.; VALOR PEÇA: R$ 0,00.; VALOR TOTAL: R$ 51,90.; DESCONTO: R$ 51,90.; TOTAL A PAGAR: R$ 0,00.. Forma de Pagamento:.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 23/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 23/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:21. |  |  |  |  |  |  |  |